ICS

D

备案号

MT

中 华 人 民 共 和 国 煤 炭 行 业 标 准

MT/T 743.1－200X

代替MT/T 743.1-1997

煤矿水中总磷的测定方法

Determination of total phosphorus in mine water

（报批稿）

200X—XX—XX发布                          200X—XX—XX实施

国家安全生产监督管理总局   发布

MT/T 743.1-200X

前   言

本标准根据GB/T1.1-2000《标准化工作导则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的规定，对MT/T 743.1—1997《煤矿水中总磷的测定方法》进行修订。

本标准从生效之日起代替MT/T 743.1—1997《煤矿水中总磷的测定方法》

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：重庆地质矿产研究院。

本标准主要起草人：李大华、李玉芳、许　玲、李金平。

本标准于1997年首次发布。

MT/T 743.1-200X

煤矿水中总磷的测定方法

Determination of total phosphorus in mine water

1 范围

本标准规定了用磷钼蓝分光光度法测定煤矿水中总磷含量的测定方法。

本标准适用于煤矿水中总磷含量的测定。本标准测定磷含量的范围为 O.01 mg/L～ 0.80 mg/L。

2 原理

水样在酸性条件下，加入过硫酸钾为氧化剂，加热，使缩合磷酸盐和有机结合的磷酸盐分解转变为正磷酸盐，再与钼酸盐反应形成磷钼黄络合物，用抗坏血酸还原后形成磷钼蓝络合物，在波长700nm处测定其吸光度，求得总磷的含量。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 硫酸溶液[c(H2SO4)=9 mol/L]：将500mL硫酸(GB 625)在不断搅拌下，缓慢加入到500mL水中，混匀。

3.2 硫酸溶液[c(H2SO4)=4.5 mol/L]：将200mL硫酸溶液(3.1)在不断搅拌下，缓慢加入到

200mL水中，混匀。

3.3 硫酸溶液[c(H2SO4)=2 mol/L]：将110mL硫酸溶液(3.1)在不断搅拌下，缓慢加入到300mL水中，用水稀释至500mL，混匀。

3.4 氢氧化钠溶液[c(NaOH)=2 mol/L]：溶解80 g氢氧化钠(GB/T 629)于水中，冷却，并用水稀释至1000mL，混匀，贮于聚乙烯瓶中。

3.5 过硫酸钾溶液：溶解5 g过硫酸钾(GB/T 641)于100mL水中，搅拌至溶解，贮于棕色玻璃瓶中。

3.6 抗坏血酸溶液(100 g/L)：称取10g抗坏血酸，用水溶解，稀释至100mL。现用现配。

3.7 硫代硫酸钠溶液(12 g/L)：溶解1.2 g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H20) (GB/T 637)于100mL水中，加入约50mg无水碳酸钠(GB/T 639)，混匀，贮于棕色玻璃瓶中。

3.8 酸性钼酸铵酒石酸锑钾混合溶液：溶解13 g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O](GB 657)于100mL水中。溶解0.35 g酒石酸锑钾[KSbC4H4O7·12H2O](Q/HG10)于100mL水中。不断搅拌下将钼酸盐溶液加入到300mL硫酸溶液(3.1)中，再加上述酒石酸盐溶液，混匀。该试剂贮存在棕色玻璃瓶中，至少可稳定60 d。

3.9 磷酸盐标准贮备溶液：磷的浓度相当于50 mg/L。准确称取于105℃～110℃烘箱中干燥至恒重的磷酸二氢钾(GB 6853，优级纯)0.2197g并溶解于约800mL水中，转移至1000mL容量瓶中，加10mL硫酸溶液(3.2)，并用水稀释至刻度，摇匀。

3.10 磷酸盐标准溶液：磷的浓度相当于2 mg/L。用移液管准确吸取10.OmL磷酸盐标准贮备溶液(3.9)至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。现用现配。

3.11 酚酞溶液：将0.1 g酚酞(HGB 3039)溶于100mL 60％乙醇中。

4 仪器

4.1分光光度计：波长准确度为±3nm。

4.2分析天平：感量O.1 mg。

5分析步骤

5.1做两份水样的重复测定。

5.1.1 用移液管准确吸取50mL水样于100mL锥形瓶中。

5.1.2 将水样用硫酸溶液(3.3)酸化至pH为1左右(可用pH试纸鉴定)。加4mL过硫酸钾溶液(3.5)，在电热板上微沸30 min，加水保持体积在25mL以上，取下冷却。加2滴酚酞溶液(3.11)指示剂，用氢氧化钠溶液(3.4)调节水样至微红色，再用硫酸溶液(3.3)调节至红色刚好消失。将此溶液转入50mL容量瓶中，并用水稀释至约40mL。

5.1.3 在摇动下,向容量瓶中加入1mL抗坏血酸溶液(3.6)，30 s后加2mL酸性钼酸铵酒石酸锑钾混合溶液(3.8)，用水稀释至刻度，放置约5 min。

5.1.4 用1cm比色皿，在分光光度计上，于波长700 nm处，以标准系列0作参比，测定其吸光度。

5.1.5  如有砷干扰，按下述步骤测定：用移液管准确吸取50mL水样于100mL锥形瓶中，加4mL过硫酸钾溶液(3.5)，置于电热板上微沸30 min，加水保持体积在25mL以上，取下冷却。加1mL硫代硫酸钠溶液(3.7)混匀，加2滴酚酞溶液(3.11)指示剂，用氢氧化钠溶液调节水样至微红色，再用硫酸溶液(3.3)调节至红色刚好消失，并补加O.5mL硫酸溶液(3.3)，将此溶液转入50mL容量瓶中，并用水稀至约40mL，再按5.1.3进行。用1cm比色皿在分光光度计上于波长700 nm处，以标准系列O为参比，10 min内测定其吸光度。

5.2标准曲线的绘制

5.2.1  用移液管分别准确吸取OmL、1.0mL、2.OmL、3.0mL、4.OmL、5.OmL、6.OmL、7.OmL、8.OmL、9.OmL、10.0mL磷酸盐标准溶液(3.10)于100mL锥形瓶中，用水稀释至约40mL，然后按5.1.2～5.1.4操作。其对应的磷的质量分别为 0μg、 2μg、 4μg、 6μg、8μg、10μg、12μg、14μg、16μg、18μg、20μg。

5.2.2  以磷的质量为横坐标，其对应的吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

6 结果计算

总磷含量按式(1)计算：

Pt =mV            ………………………… (1)

式中：

Pt ——总磷含量的数值，单位为毫克每升（mg/L）；

m——由标准曲线查得的磷质量的数值，单位为微克（μg）；

V——所取水样体积的数值，单位为毫升（mL）。

结果计算到小数点后3位，修约至2位。

7 精密度

煤矿水中总磷测定的重复性限应符合表1规定。

表1煤矿水中总磷测定的重复性限

| Pt/(mg/L) | 绝对/(mg/L) | 相对/％ |
| --- | --- | --- |
| ≤O.1 | ≤O.01 |  |
| ＞O.1 |  | ≤10 |